|  | MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o. ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 REGON 090563842 NIP 554 030 92 41 Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł Nr BDO 000024031 |  | ZARZĄD SPÓŁKI: Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki | TELEFON: 52 586 06 00 FAX: 52 586 05 93 52 586 05 83 adres e -mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl |

ZR-063/D/RZ/2024                                                                                Bydgoszcz, 13.09.2024

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Dostawa sterylizatora parowego z komorą sterylizacyjną pionową” przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

- Pytanie: Prosimy Zamawiającego o informację  jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia urządzenia. Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości  oraz informacji czy droga transportowa jest płaska -  czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody - prosimy o podanie szerokości schodów oraz szerokości półpiętra na schodach ( informacja istotna – ponieważ w takim przypadku do transportu tego typu urządzeń używa się schodołazu, który potrzebuje określonej przestrzeni). W przypadku windy prosimy o podanie  wymiarów windy i  jej nośności. Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź: Drzwi wejściowe do budynku o szer. 85 cm z metalowym  progiem ok. 6 cm, przed drzwiami stopień o wys. ok. 10 cm, szer. 85 cm i gł. 36 cm. Klatka schodowa o szerokości od barierki do drugiej ściany 105 cm, z jednym zwężeniem (słup nośny o wym. 31 cm x 14 cm) - w tym miejscu klatka schodowa  ma szerokość  92 cm. Schody- każdy schodek o gł. 25 cm. 1 spocznik przy zwężeniu gł. 130 cm, 2 spocznik bez zwężenia ściany gł. 135 cm. Na wysokości drugiego spocznika jest strop (niższy sufit) - tu wys. 195 cm. Drzwi do laboratorium o szer. 89 cm. Korytarz w laboratorium o szer. 115 cm w najwęższym miejscu. Kolejne drzwi o szer. 89 cm. Drzwi do pomieszczenia autoklawu o szer. 80 cm.

Nie ma windy.

- Pytanie: Prosimy Zamawiającego o informację  jak wygląda droga transportowa do miejsca przeniesienia demontowanego sterylizatora ASVE/A tj. do pomieszczenia garażowego.

Odpowiedź: Drzwi do pomieszczenia autoklawu o szer. 80 cm. Kolejne drzwi o szer. 89 cm. Korytarz w laboratorium o szer. 115 cm w najwęższym miejscu. Drzwi do laboratorium o szer. 89 cm. Klatka schodowa o szerokości od barierki do drugiej ściany 105 cm, z jednym zwężeniem (słup nośny o wym. 31 cm x 14 cm) - w tym miejscu klatka schodowa  ma szerokość  92 cm. Schody- każdy schodek o gł. 25 cm. 1 spocznik przy zwężeniu gł. 130 cm, 2 spocznik bez zwężenia ściany gł. 135 cm. Na wysokości drugiego spocznika jest strop (niższy sufit) - tu wys. 195 cm. Drzwi wejściowe do budynku o szer. 85 cm z metalowym  progiem ok. 6 cm, przed drzwiami stopień o wys. ok. 10 cm, szer. 85 cm i gł. 36 cm. Odległość do garażu około 30 m. Na zewnątrz budynku płaska powierzchnia  doprowadzająca do blaszanego garażu, z drzwiami o szerokości ponad 1 m i z progiem około 6 cm.

- Pytanie: Czy w miejscu posadowienia sterylizatora są niezbędnie media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń?

Odpowiedź: W miejscu na nowy autoklaw są doprowadzone media: woda i prąd oraz odpływ kanalizacyjny (rura oraz kratka w podłodze). Na nich pracuje obecny autoklaw, bez stacji uzdatniania wody – pobierana jest woda bezpośrednio z sieci, natomiast prąd pobierany jest z jednego źródła (gniazdo siłowe). W pomieszczeniu brak dodatkowego kontaktu na podłączenie demineralizatora, więc wymagałoby to zamontowania innej rozdzielnicy (na siłę i zwykły kontakt w jednym).

- Pytanie: dot. załącznika nr 6 do SWZ: Wzór umowy § 2  Termin wykonania:
§ 2 Termin wykonania

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie do 30.11.2024

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY tj.: dokona kompletnego montażu i instalacji autoklawu umożliwiający jego uruchomienie w terminie do 30.11.2024r.

Uzasadnienie: zapis ten powinien być precyzyjny. Termin ten nie może obejmować odbioru sterylizatora w UDT oraz sporządzenia  raportu z badań rozkładu temperatur dla poszczególnych programów wykonanego przynajmniej w dziesięciu punktach komory.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 1), 2), 3)

- Pytanie: dot. załącznika nr 6 do SWZ: Wzór umowy § 8  Odbiór:

1.	Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy odbędzie się etapowo:

1)	kompletny montaż  i instalacja autoklawu umożliwiająca jego uruchomienie;

2)	odbiór przez UDT wraz z pełną dokumentacją;

3)	sporządzenie i doręczenie Zamawiającemu raportu z wykonanych badań rozkładu temperatur dla poszczególnych programów wykonanego przynajmniej w dziesięciu punktach komory.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie tego zapisu w sposób:

1.	Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy odbędzie się etapowo:

1)	kompletny montaż  i instalacja autoklawu umożliwiająca jego uruchomienie w terminie do 30.11.2024r.

2)	odbiór przez UDT wraz z pełną dokumentacją;

3)	sporządzenie i doręczenie Zamawiającemu raportu z wykonanych badań rozkładu temperatur dla poszczególnych programów wykonanego przynajmniej w dziesięciu punktach komory.

Uzasadnienie: Wykonawca nie ma wpływu na termin odbioru sterylizatora w UDT, więc nie jest w stanie potwierdzić realizacji przedmiotu umowy w terminie do 30.11.2024r. Z kolei badanie / raport wykonanych badań rozkładu temperatur dla poszczególnych programów wykonanego przynajmniej w dziesięciu punktach komory wykonuje się po faktycznym uruchomieniu urządzenia  i  jego regularnej pracy.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 4).

- Pytanie: Dot. OPZ, Sterylizator parowy, Walidacja Czy Zamawiający dopuści, aby badanie rozkładu temperatur dla poszczególnych programów było wykonane w 6 punktach komory (po 3 punkty w każdym koszu)? Nie ma podstaw merytorycznych, aby w sterylizatorze o poj. 80 litrów wykonywać walidację za pomocą dziesięciu czujników. Nawet normy walidacji sterylizatorów medycznych wymagają 3 czujników. Wymóg badania rozkładu temperatur za pomocą 10 czujników ma na celu ograniczenie liczby potencjalnych Oferentów i tym samym narusza art. 29 ust. 2 PZP tj. zasadę uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 5).

- Pytanie: dot. załącznika nr 6 do SWZ: Wzór umowy § 9  Kary umowne punkt 2 ustęp 1 podpunkt a):

2.	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

a)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu UMOWY w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych za każdy dzień zwłoki – licząc od terminu określonego w § 2.

Prosimy o zmianę zapisu na:

2.	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu UMOWY w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki – licząc od terminu określonego w § 2.

Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego umowach.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie.

- Pytanie: dot. załącznika nr 6 do SWZ: Wzór umowy § 10 Gwarancja i rękojmia punkt 5 ustęp 1:

5.	Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego jest zobowiązany:

1)	W przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie urządzenia uniemożliwiające jego funkcjonowanie) lub usterki (nieprawidłowe działanie urządzenia utrudniające jego funkcjonowanie) - do podjęcia usuwania skutków awarii lub usterki w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia i zakończenia usuwania ich skutków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia,

Prosimy o zmianę zapisu na:

5.	Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego jest zobowiązany:

1)	W przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie urządzenia uniemożliwiające jego funkcjonowanie) lub usterki (nieprawidłowe działanie urządzenia utrudniające jego funkcjonowanie) - do podjęcia usuwania skutków awarii lub usterki w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze od chwili zgłoszenia i zakończenia usuwania ich skutków nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

Uzasadnienie: w przypadku wpłynięcia zgłoszenia w piątek po południu termin podjęcia usuwania skutków awarii przypada na niedzielę  po południu. Żaden serwis Wykonawcy nie pracuje w weekendy. Terminy te powinny być określone w dniach roboczych.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 6).

- Pytanie: dot. załącznika nr 6 do SWZ: Wzór umowy § 10 Gwarancja i rękojmia punkt 5 ustęp 5:

5.	Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego jest zobowiązany:

5)	Do wymiany na własny koszt na nowy gdy, w okresie rękojmi za wady i gwarancji podczas eksploatacji przedmiotu UMOWY wystąpią, co najmniej trzy awarie tego samego urządzenia, podzespołu, instalacji lub sprzętu stanowiącego element składowy przedmiotu UMOWY (sterylizatora).

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

- Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego jest zobowiązany:

5)	Jeżeli w okresie rękojmi za wady i gwarancji wystąpią co najmniej trzy awarie tego samego podzespołu, elementu, instalacji lub sprzętu stanowiącego element składowy przedmiotu UMOWY (sterylizatora) Wykonawca wymieni na własny koszt podzespół, element, instalację lub sprzęt stanowiący element składowy przedmiotu UMOWY (sterylizatora).

Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie. Każdy model urządzenia  jest w wersji dedykowanej, skonfigurowanej  pod konkretne potrzeby Zamawiającego.  Żaden wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie. Ponadto sterylizator parowy to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 6).

- Pytanie: Prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu składnia ofert o 2 dni robocze tj. do 20.09.2024r. Uzasadnienie: Zamawiający w tym postępowaniu zastrzegł pisemną formę składnia ofert. Zapisy SWZ zawiera informację, że Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż dwa dni przed zamknięciem przetargu tj. w dniu 16.09.2024r. W takim przypadku, na dwa dni przed zamknięciem przetargu Wykonawca musi mieć czas na dokonanie ew. modyfikacji w ofercie przetargowej oraz skutecznie i na czas dostarczyć ofertę w formie papierowej do Zamawiającego (wysyłka firmą kurierską). Jest operacja fizycznie trudna do wykonania w takim czasie. Bezpieczny termin nadania oferty firmą kurierską to dwa dni robocze, jest wtedy pewność  dostarczenia oferty przetargowej w odpowiednim czasie do siedziby Zamawiającego. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu składnia ofert do dnia 20.09.2024r.

Odpowiedź: Patrz modyfikacje treści SIWZ z dnia 12.09.2024 r.

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „Dostawa sterylizatora parowego z komorą sterylizacyjną pionową”:

    - W pkt 4 SIWZ zmienia się treść, która otrzymuje brzmienie:

„4 Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2024r w zakresie dostawy i kompletnego montażu i instalacji autoklawu umożliwiających jego uruchomienie.”

    - W Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty zmienia się treść pkt 4.6, która otrzymuje brzmienie:

„4.6	wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie: do 30.11.2024 w zakresie dostawy i kompletnego montażu i instalacji autoklawu umożliwiających jego uruchomienie”

    - W Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzorze umowy zmienia się treść § 2, która otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Termin wykonania

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie do 30.11.2024 w zakresie dostawy i kompletnego montażu i instalacji autoklawu umożliwiających jego uruchomienie”

    - W Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzorze umowy zmienia się treść § 8, która otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Odbiór

1.	Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy odbędzie się etapowo:

1)	kompletny montaż  i instalacja autoklawu umożliwiająca jego uruchomienie w terminie do 30.11.2024;

2)	odbiór przez UDT wraz z pełną dokumentacją;

3)	sporządzenie i doręczenie Zamawiającemu raportu z wykonanych badań rozkładu temperatur dla poszczególnych programów wykonanego przynajmniej w sześciu punktach komory.”

- W Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzorze umowy zmienia się treść § 7 pkt 7), która otrzymuje brzmienie:

„7)	Dostarczenia w dniu odbioru końcowego:

a)	Raportów z wykonanych badań rozkładu temperatur dla poszczególnych programów wykonane przynajmniej w sześciu punktach komory.

b)	Dokumentacji z odbioru przez UDT.

c)	Raportów z wzorcowania czujników temperatury i czujników ciśnienia.”

- W Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzorze umowy zmienia się treść § 10 pkt 5), która otrzymuje brzmienie:

„5.	Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego jest zobowiązany:

1)	W przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie urządzenia uniemożliwiające jego funkcjonowanie) lub usterki (nieprawidłowe działanie urządzenia utrudniające jego funkcjonowanie) - do podjęcia usuwania skutków awarii lub usterki w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze i zakończenia usuwania ich skutków nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

2)	W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu UMOWY - do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

3)	Do naprawy sprzętu lub usunięcia wad w siedzibie Zamawiającego lub na własny koszt przewiezienia sprzętu do własnej siedziby.

4)  Do poniesienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji wszystkich kosztów związanych

z usuwaniem awarii i usterek, w szczególności naprawy uszkodzonego urządzenia (wady technologiczne), pod warunkiem, że urządzenie będzie eksploatowane zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę instrukcją obsługi i eksploatacji.

5)	Jeżeli w okresie rękojmi za wady i gwarancji wystąpią co najmniej trzy awarie tego samego podzespołu, elementu, instalacji lub sprzętu stanowiącego element składowy przedmiotu UMOWY (sterylizatora) Wykonawca wymieni na własny koszt podzespół element, instalację lub sprzęt stanowiący element składowy przedmiotu UMOWY (sterylizatora).”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W załączeniu Zamawiający przekazuje jednolity tekst załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza oferty.

Z poważaniem

Członek Zarządu

mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga