Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Nr sprawy: Z-190/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Dostawa przenośnych urządzeń pomiarowych – przepływomierze ultradźwiękowe”

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dostawa przepływomierzy ultradźwiękowych

ZAWARTOŚĆ

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Wymagania Ogólne	3

2.1.	Ogólne wymagania dla urządzeń	3

2.2.	Źródła dostaw urządzeń	3

2.3.	Instrukcje obsługi i konserwacji	3

2.4.	Oprogramowanie do obsługi	4

3.	Wymagania szczegółowe Zamawiającego:	4

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 przepływomierzy ultradźwiękowych do pomiaru i rejestracji przepływu wody, wyposażonych dodatkowo w mierniki grubości ścianek, przeznaczonych do przeprowadzania kampanii pomiarowych na potrzeby kalibracji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej.

Kody CPV:

- 38421110-6	Przepływomierze

- 38421000-2 Urządzenia do pomiaru przepływu

- 31644000-2	Różne rejestratory danych

- 38300000-8 Przyrządy do pomiaru

- Wymagania Ogólne

## Ogólne wymagania dla urządzeń

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być nowe i oznakowane, muszą posiadać dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z: Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).

Zastosowane urządzenia muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów.

W przypadku braku odmiennych uregulowań należy stosować materiały dostarczane fabrycznie przez producenta przepływomierzy ultradźwiękowych i mierników grubości ścianek.

## Źródła dostaw urządzeń

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania materiałów i urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, ceł lub podatków, jeżeli będą wymagane. Zamawiający nie dokona żadnej oddzielnej wypłaty z tytułu praw autorskich za dostarczone materiały i urządzenia.

Urządzenia powinny zostać dostarczone w opakowaniu producenta lub jego dystrybutora, zaopatrzonym w nazwę producenta i oznaczenie urządzenia.

## Instrukcje obsługi i konserwacji

Wykonawca dostarczy do odbioru instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na pamięci przenośnej USB 3.0 i papierowej, które będą zawierać:

- wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada urządzenie;

- instrukcję podłączenia urządzenia;

- wyczerpującą instrukcję obsługi;

- instrukcję konfiguracji urządzenia.

Wykonawca przeprowadzi także instruktaż wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.

## Oprogramowanie do obsługi

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezabezpieczone hasłem oprogramowanie do konfiguracji urządzenia oraz odczytu i przetwarzania danych pomiarowych dla potrzeb działalności Zamawiającego. Wraz z powyższym oprogramowaniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą oprogramowania, w tym instrukcje korzystania z oprogramowania, jak również umowę licencyjną oraz warunki licencyjne (przykładowo tzw. Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego (EULA)) umożliwiające Zamawiającemu konfigurację urządzenia oraz odczyty i przetwarzanie danych pomiarowych. Wykonawca zagwarantuje, że liczba i zakres licencji będą adekwatne do wymogów Zamawiającego, tzn.  Zamawiający będzie uprawniony do niezakłóconego korzystania z dostarczonego oprogramowania na potrzeby konfiguracji urządzeń oraz odczytu i przetwarzania danych przez okres minimum 20 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Jeżeli rozwiązania w oferowanych urządzeniach umożliwiają ich konfigurację oraz odczyt i przetwarzanie danych pomiarowych bez konieczności instalowania dedykowanego, licencjonowanego oprogramowania producenta, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem kompatybilności z powszechnie dostępnymi systemami operacyjnymi.

Zamawiający jednocześnie informuje Wykonawcę, iż dysponuje powszechnie stosowanymi komputerami z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, wyposażonymi w złącza USB i LAN oraz łączność Wi-Fi i Bluetooth.

Wykonawca przeprowadzi także instruktaż wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego oprogramowania do konfiguracji urządzenia oraz odczytu i przetwarzania danych pomiarowych.

- Wymagania szczegółowe Zamawiającego:

Wykonawca dostarczy 2 przenośne przepływomierze ultradźwiękowe oraz 2 mierniki grubości ścianek do wykonywania pomiarów na sieci wodociągowej bez ingerencji w rurociąg. Wykonawca zastosuje materiały i ich wykończenia gwarantujące zachowanie wieloletniej odporności na warunki pracy.

Wymagania:

- możliwość pomiaru na rurociągach z różnych materiałów (w tym na rurociągach z wykładzinami wewnętrznymi w pełni przyległymi do ścian),

- wyposażenie w zestaw sond pomiarowych wraz z akcesoriami montażowymi umożliwiającymi wykonywanie pomiarów na rurociągach o średnicach od DN80 do DN1200,

- wyposażenie w interfejs komunikacyjny USB oraz kabel komunikacyjny,

- wyposażenie w wewnętrzny rejestrator danych,

- możliwość zapisu w pamięci wewnętrznej odczytów w odstępach nie dłuższych niż 5 sekund przez okres minimum 7 dni,

- w przypadku, gdy pamięć wewnętrzna urządzenia nie zapewnia spełnienia powyższego wymagania, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zewnętrznego, bateryjnego rejestratora danych, kompatybilnego z oferowanym urządzeniem i posiadającego parametry nie gorsze niż wymagane dla całego systemu pomiarowego, zapewniającego nieprzerwaną rejestrację i zapis danych z wymaganym interwałem przez wymagany czas,

- preferowane menu użytkownika w języku polskim,

- możliwość eksportu danych do formatów TXT i CSV,

- pomiar objętościowego natężenia przepływu, prędkości przepływu, objętości całkowitej i kierunku przepływu,

- walizka transportowa,

- wyposażenie w ładowarkę sieciową,

- wyposażenie w zestaw akumulatorów zapewniający nieprzerwaną pracę urządzenia przez minimum 7 dni dla rejestracji danych w odstępach nie dłuższych niż 5 sekund,

- stopień ochrony: dla obudowy przetwornika nie niższy niż IP65, dla sond pomiarowych nie niższy niż IP66,

- błąd pomiaru nie większy niż ±1% wartości mierzonej,

- wyposażenie w miernik grubości ścianki mierzący z dokładnością nie większą niż 2% i zakresem pomiaru co najmniej od 2 do 50 mm,

- miernik grubości ścianki powinien umożliwiać automatyczne przekazywanie wyniku pomiaru grubości ścianki do przetwornika przepływomierza oraz automatyczne uwzględnienie tej wartości w konfiguracji pomiaru, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych,

- przepływomierze oraz mierniki grubości ścianek muszą zostać dostarczone jako urządzenia skalibrowane z certyfikatem kalibracji.