# Załącznik nr 6 - wzór UMOWY

# UMOWA nr ZP-RZ/___/2026

zawarta __.__.2026 r. w Bydgoszczy (dalej: „UMOWA”) pomiędzy:

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy (85-817), przy ul. Toruńskiej 103, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000051276, NIP: 554 030 92 41, REGON: 090563842, numer BDO: 000024031 o kapitale zakładowym w wysokości 369 088 000,00 zł, zwaną w dalszej treści UMOWY „Zamawiającym”, którą reprezentują:

- ……………………………………….. - …………………………………………

- ……………………………………….. - …………………………………………

a

…………………………………………….. z siedzibą w ………………………… (…-….), przy ul. …………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………….., NIP: …………………………, REGON: ………………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………….. zł,

zwaną w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”, którą reprezentuje / reprezentują:

…………………………………………..

…………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………., przy ul. …………., …-… ……………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………….., REGON: ……………….., nr PESEL ……………………………., zwanym w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”.

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta UMOWA o następującej treści:

## § 1
Przedmiot UMOWY

- Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zamówienie pn.: „Chromatograf jonowy” w zakresie i na warunkach określonych w UMOWIE oraz w dokumentach wskazanych w § 14 ust. 6 UMOWY.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji UMOWY strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

- Wykonawca wykona przedmiot UMOWY z należytą starannością.

## § 2
Termin wykonania

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie do 15.12.2026 r.

## § 3
Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie stałe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................... zł, słownie: .................................................. złotych …/100, w tym:

  - wartość netto (bez podatku VAT): ...................... zł słownie: .................................... złotych …/100.

  - podatek VAT …%: ................ zł; słownie: ......................................... złotych …/100.

- Przyjęta forma wynagrodzenia oznacza, że za dostawy niewykonane przez Wykonawcę, choć objęte UMOWĄ nie należy się wynagrodzenie, w związku z czym ulegnie ono obniżeniu na zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron.

- W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych dostaw, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

## § 4
Płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot UMOWY odbędzie się fakturą wystawioną po wykonaniu przedmiotu UMOWY.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego przedmiotu UMOWY.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi Zamawiającemu. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy........................................ (numer rachunku bankowego).

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

- W przypadku wystawienia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Wykonawca:

  - przekaże Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe (w szczególności: protokół odbioru końcowego przedmiotu UMOWY) i inne ewentualne załączniki do faktury za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ………….@mwik.bydgoszcz.pl

  - prześle na adres e-mail wskazany w pkt powyżej powiadomienie, że Wykonawca wystawił fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF),

  - oprócz obligatoryjnych elementów faktury, w części Podmiot3/Daneidentyfikacyjne w polu „IDWew” wpisze: NIP Zamawiającego i liczbę „…”.

## § 5
Pełnomocnicy stron

- Zamawiający ustanawia … oraz … (imię, nazwisko, nr tel., adres 
e-mail) uprawnionymi samodzielnie do kontaktów z Wykonawcą i nadzoru nad realizacją przedmiotu UMOWY oraz uprawnionymi łącznie do dokonania odbioru końcowego przedmiotu UMOWY i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu UMOWY,

w granicach umocowania nadanego im UMOWĄ.

- Wykonawca ustanawia   ………………………... (imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail) uprawnionym do:

  - kontaktów z Zamawiającym,

  - przekazania przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu UMOWY

w granicach umocowania nadanego mu UMOWĄ.

## § 6 
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

  - potwierdzenia gotowości do odbioru przedmiotu UMOWY.

  - dokonania oceny przedmiotu UMOWY w obecności Wykonawcy.

  - dokonania odbioru przedmiotu UMOWY - protokołem odbioru końcowego przedmiotu UMOWY,

  - udostępnienia pomieszczeń w celu montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego zestawu.

## § 7 
Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia chromatografu jonowego z autosamplerem, myjką ultradźwiękową i pHmetrem do badania próbek ciekłych z oprogramowaniem oraz wyposażeniem dodatkowym z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

  - przygotowania i przekazania pracownikom Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 1 listę wszystkich pracowników biorących udział w wykonaniu przedmiotu UMOWY (imię i nazwisko pracownika, jego numer PESEL, a jeżeli numeru PESEL nie posiada – numer paszportu) wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów, które będą wjeżdżać na teren Zamawiającego oraz poinformowania swoich pracowników o zasadach poruszania się na terenie obiektu i zakazie wykonywania jakichkolwiek zdjęć za wyjątkiem zdjęć dokumentujących wykonanie przedmiotu UMOWY.

  - jednorazowego dostarczenia, wniesienia i rozładunku całego zestawu transportem Wykonawcy, do miejsca prowadzenia działalności przez Zamawiającego – Centralnego Laboratorium  Zamawiającego przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy,  w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godz. od 7:00 do 14:00.

  - montażu, instalacji i uruchomienia całego dostarczonego zestawu

  - wykonywania wszystkich czynności objętych przedmiotem UMOWY w taki sposób i w takim czasie, by nie zakłócały prawidłowego funkcjonowania Centralnego Laboratorium Zamawiającego i pracujących w nim osób, przestrzegania warunków BHP i przepisów ppoż. oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie Laboratorium.

  - dokonania przekazania dostarczonego zestawu - protokołem odbioru końcowego przedmiotu UMOWY.

  - dostarczenia w dniu przekazania przedmiotu UMOWY:

    - pełnej dokumentacji technicznej urządzenia wraz tłumaczeniem na język polski w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej, w tym instrukcji działania, obsługi, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunków urządzenia i schematów działania,

    - aplikacji z zastosowaniem oferowanego urządzenia do badania: azotanów, azotynów, bromków, bromianów, siarczanów i chlorków w wodzie i wodzie do spożycia przez ludzi oraz azotanów, azotynów, siarczanów i chlorków w ściekach,

    - karty gwarancyjnej (od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) wystawionej przez Wykonawcę w formie papierowej,

    - certyfikatu bezpieczeństwa CE na oferowane urządzenie

  - zapewnienia szkoleń dla pracowników Zamawiającego, w tym szkolenia wstępnego i aplikacyjnego,

  - zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego producenta na terenie Polski,

  - zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat od chwili zakupu sprzętu,

  - wykonania wszelkich czynności, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

## § 8
Odbiór

- Miejscem odbioru przedmiotu UMOWY będzie miejsce wykonywania działalności przez Zamawiającego: Centralne Laboratorium przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy.

- Strony postanawiają, że odbiór końcowy przedmiotu UMOWY odbędzie się jednorazowo.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego przedmiotu UMOWY zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu końcowego przedmiotu UMOWY,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

  - wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie chromatografu wraz z wyposażeniem wskazanym w przedmiocie UMOWY zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

## § 9
Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu UMOWY w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wskazanego w § 2 UMOWY.

    - za niedotrzymanie terminów usunięcia awarii i/lub usterki, wskazanych w § 10 ust. 5 pkt 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 UMOWY – za każdy dzień liczony od upływu ww. terminów,

    - za odstąpienie od UMOWY z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 UMOWY.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## § 10
Gwarancja i rękojmia

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu UMOWY oraz gwarancji jakości przedmiotu UMOWY wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu UMOWY.

- Wybór przysługujących uprawnień Zamawiającemu na podstawie jednego z tytułów, o których mowa w ust. 1, należy do Zamawiającego.

- Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu UMOWY przekaże Zamawiającemu, sporządzoną w języku polskim, pisemną gwarancję, która w szczególności będzie zawierać:

  - nazwę (firmę) i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczpospolitej Polskiej,

  - obowiązki gwaranta, w szczególności wymienione w ust. 5,

  - uprawnienia Zamawiającego w przypadku, gdy w dostarczonym przedmiocie UMOWY ujawni się jakaś wada,

  - okres trwania gwarancji,

  - oświadczenie gwaranta, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego określonych w UMOWIE wynikających z niezgodności dostarczonego przedmiotu UMOWY z UMOWĄ.

- Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu UMOWY (podczas jego użytkowania) lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej, e-mailowo lub telefonicznie. Reklamacja przekazana telefonicznie zostanie bezzwłocznie potwierdzona pismem.

- Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, jest zobowiązany:

  - w przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie urządzeń uniemożliwiające ich funkcjonowanie) lub usterki (nieprawidłowe działanie urządzeń utrudniające ich funkcjonowanie) - do podjęcia usuwania skutków awarii lub usterki w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia i zakończenia usuwania ich skutków nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia,

  - w przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu UMOWY - do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - do naprawy sprzętu lub usunięcia wad w siedzibie Zamawiającego lub na własny koszt przewiezienia sprzętu do własnej siedziby,

  - do poniesienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji wszystkich kosztów związanych z usuwaniem awarii i usterek, w szczególności naprawy uszkodzonych urządzeń (wady technologiczne), pod warunkiem, że urządzenia będą eksploatowane zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę instrukcją obsługi i eksploatacji.

  - do wymiany na własny koszt na nowy, gdy w okresie rękojmi za wady i gwarancji podczas eksploatacji wystąpią co najmniej trzy awarie tego samego sprzętu/urządzenia/części (uszkodzenia spowodowane wadami technologicznymi).

- W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający - po uprzedzeniu Wykonawcy – może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę.

## § 11
Odstąpienie od UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”) stronom przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY:

    - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY,

    - niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu UMOWY w terminie określonym w § 2 UMOWY, Zamawiający może odstąpić od UMOWY bez wyznaczenia terminu dodatkowego,

    - gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu UMOWY pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

    - w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY, jeżeli:

    - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu UMOWY,

    - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Strony mogą odstąpić od UMOWY w terminie do 30 dni po upływie terminu jej wykonania, określonego w § 2 UMOWY.

- W wypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od UMOWY, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych elementów przedmiotu UMOWY na dzień odstąpienia

- W przypadku odstąpienia od UMOWY postanowienia § 9 zachowują moc.

## § 12
Zmiana UMOWY

- Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - UMOWA nie została wykonana w terminie, o którym mowa w § 2, a konieczność przedłużenia terminu wykonania UMOWY nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

  - nastąpi konieczność wykonania dostaw zamiennych polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w UMOWIE, zgłoszonych przez strony, jeżeli:

- są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa,

- można dostarczyć inne, równoważne lub o wyższych parametrach urządzenia, części lub oprogramowanie,

- zmiany wprowadzają nowe rozwiązania technologiczne korzystne dla Zamawiającego.

Zmiany takie spowodują zmianę zakresu rzeczowego dostaw i odpowiednią zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

- nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Zmiana taka spowoduje odpowiednią (dla zakresu niewykonanej części umowy) zmianę kwoty brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT, od określonych w § 3 ust. 2 UMOWY.

- zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany UMOWY spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w UMOWIE,

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian UMOWY.

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3

- łączna wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w UMOWIE

- Zmianę postanowień zawartych w UMOWIE uznaje się za istotną, jeżeli:

- zmienia ogólny charakter UMOWY, w stosunku do charakteru UMOWY w pierwotnym brzmieniu,

- nie zmienia ogólnego charakteru UMOWY i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną stron na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w UMOWIE,

- zmiana znacznie rozszerza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z UMOWY,

- polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 5.

- Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych zmian.

- Zmiana pełnomocników stron, wskazanych w § 5 UMOWY, nie stanowi zmiany UMOWY. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie UMOWY pod rygorem nieważności.

## § 13
Ochrona Danych Osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z klauzulą informacyjną Zamawiającego (zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia-o-przetargach/informacja-o-rodo) swoich pracowników, których dane zamieścił w ofercie lub UMOWIE, informując ich, że ich dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej korespondencji przesłać do pracowników Zamawiającego wymienionych w § 5 ust. 1 swoją klauzulę informacyjną informując ich o fakcie przetwarzania ich danych osobowych (np. pisemnie, e-mailem).

## § 14
Postanowienia końcowe

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, bądź obciążyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności powstałej w związku z wykonaniem przedmiotu UMOWY.

- W sprawach nieuregulowanych w UMOWIE będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem UMOWY będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- UMOWA została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w jednym egzemplarzu dla Zamawiającego.

- Integralną część UMOWY stanowi:

  - Formularz oferty.

  - Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY                                                             							WYKONAWCA

Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR-044/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Chromatograf jonowy”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Chromatograf jonowy”

Opis techniczny zestawu składającego się z chromatografu jonowego oraz automatycznego podajnika próbek do oznaczania anionów: Cl-, F-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, ClO2-, ClO3-, BrO3- w wodzie.

Chromatograf jonowy z autosamplerem, myjką ultradźwiękową i pHmetrem do badania próbek ciekłych umożliwiający m.in. analizę anionów zgodnie dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 oraz ścieków. Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 roku (aktualnie oferowany model), nieuszkodzone mechanicznie i elektronicznie oraz wolne od wad fizycznych.

Wraz z wyposażeniem wykonawca dostarczy i wdroży do stosowania:

-  metody badań i przygotowania próbek wody i wody do spożycia przez ludzi dla parametrów wymienionych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z właściwymi dla tego obszaru granicami oznaczalności dla azotanów, azotynów, bromków, bromianów, siarczanów i chlorków oraz metody badań i przygotowania próbek ścieków dla azotanów, azotynów, siarczanów i chlorków.

Dla parametrów określonych  powyżej oferowane wyposażenie i metoda analizy musi umożliwiać co najmniej zmierzenie stężeń równych wartości parametrycznej przy granicy oznaczalności, zdefiniowanej w art. 2 pkt 2 dyrektywy Komisji 2009/90/WE(1), w wysokości 30 % lub mniej odpowiedniej wartości parametrycznej i niepewności pomiaru określonej w tabeli 1 załącznika III część B.

Chromatograf jonowy i oprzyrządowanie musi pochodzić od jednego dostawcy.

Elementy zestawu chromatografu muszą posiadać znak zgodności CE świadczący o ich zgodności z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.

Parametry wymagane:

| Element | Parametry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chromatograf jonowy |  |  |  |  |
| Wysokosprawna seryjna pompa dwutłokowa | Zakres przepływu |  | Co najmniej w zakresie 0,001 – 10 ml/min, krok zmiany przepływu 1 µL/min |  |
|  | Powtarzalność przepływu |  | Odchylenie < 0,1% |  |
|  | Ciśnienie maksymalne |  | Co najmniej 41 MPa |  |
| Degazer eluentu | Próżniowy, zintegrowany z modułem pompy |  |  |  |
| Termostat kolumn | Możliwość zainstalowania kolumny wraz z przedkolumną |  |  |  |
|  | Zakres termostatowania |  | Co najmniej w zakresie od 0 do +80°C, w krokach co 0,1°C |  |
| Kolumny analityczne i przedkolumny | Kolumna i przedkolumna dedykowane do planowanych analiz |  |  |  |
|  | Przedkolumna do kolumny może być montowana na kolumnie |  |  |  |
| Detektor konduktometryczny | Zakres pomiarowy |  | Co najmniej w zakresie Od 0 do 15 000 µS/cm |  |
|  | Automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału |  |  |  |
|  | Termostatowana cela pomiarowa |  | Co najmniej w zakresie Od 20 do 50°C |  |
|  | Objętość celi pomiarowej |  | <0,5µL |  |
|  | Rozdzielczość |  | Co najmniej 0,0047 nS/cm |  |
| System supresji anionowej | Sekwencyjny to jest: supresor chemiczny kolumnowy lub membranowy oraz supresor CO2 |  |  |  |
| Supresor chemiczny kolumnowy | Automatyczna regeneracja supresora |  |  |  |
| Supresor CO2 | Zapewniający eliminację CO2 z eluentu przed pomiarem na detektorze konduktometrycznym – z wykorzystaniem próżni |  |  |  |
| Automatyczny generator eluentu | Pozwalający na wytwarzanie eluentu wodorotlenkowego (np.: KOH, LiOH) |  |  |  |
|  | Możliwość zastosowania gradientu stężenia eluentu |  |  |  |
|  | Możliwość wymiany butelki z koncentratem bez konieczności wymiany kartridża generatora eluentu |  |  |  |
|  | Zakres stężeń eluentu co najmniej: 0,1 – 100 mmol/L |  |  |  |
| Automatyczny podajnik próbek |  |  |  |  |
| System podawania próbek | Karuzele na próbki |  | Co najmniej 140 pozycji na fiolki na próbki + niezależne naczynko do płukania toru poboru próbki |  |
|  | Z możliwością łatwej wymiany karuzeli na próbki przez użytkownika. |  |  |  |
|  | Wyposażony w system automatycznej filtracji próbek on-line. |  |  |  |
|  | W zestawie fiolki z korkami – min. 2 000 sztuk |  |  |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |
| Oprogramowanie sterujące pracą chromatografu, służące do zbierania i analizy danych. Program zgodny z GLP/GMP zapewniający zarządzanie, kontrolowanie i diagnozowanie wszystkich elementów systemu chromatograficznego. Program dostępny w polskiej wersji językowej. Program z licencją nieorganiczną czasowo. |  |  |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |
| Dodatkowa (zapasowa) kolumna analityczna i przedkolumna (kolumna ochronna) Filtry do ultrafiltracji próbki za pomocą systemu zintegrowanego z podajnikiem próbek – co najmniej 150 sztuk. Zestaw elementów eksploatacyjnych do pompy wysokiego ciśnienia składający się z co najmniej: - 4 szt. tłoków , 4 szt. zaworów i 4 szt. uszczelek tłoków, - 10 opakowań filtrów do prekolumny, igła do pobierania próbek, pełen zestaw wężyków do pobierania próbek, 1 opakowanie (nie mniej niż 100 szt.) wialek pasujących do w/w autosmplera. |  |  |  |  |
| Zestaw odczynników niezbędnych do pracy systemu IC: eluenty, reagenty, wzorce ze świadectwami zgodności z normą ISO 17034 azotanów, azotynów, bromków, bromianów, siarczanów i chlorków po 2 x 500ml, wyprodukowane przez producenta posiadającego akredytację na normę ISO 17034 |  |  |  |  |
| Komputer z monitorem zgodny z wymaganiami oprogramowania sterującego systemem IC. |  |  |  |  |
| pH metr do pomiaru pH eluentu oraz próbek |  |  |  |  |
| Zakres pomiarowy pH |  | Co najmniej od 2,00 do 14,00 |  |  |
| Liczba punktów kalibracji |  | Co najmniej od 1 do 3 punktów |  |  |
| Wewnętrzna baza danych wyników |  | Co najmniej 1000 pomiarów |  |  |
| Wyświetlacz |  | Kolorowy |  |  |
| Elektroda |  | W zestawie elektroda odporna na temperaturę min. 80°C, z czujnikiem temperatury Pt1000 |  |  |
| Myjka ultradźwiękowa |  |  |  |  |
| do odgazowywania próbek w butelkach o pojemności 2,5l (średnica nie mniejsza niż 22cm) |  |  |  |  |
| Wzorce ze świadectwami zgodności z normą ISO 17034 pH 2, pH 7, pH 10, pH 12 po 2 x 500ml, wyprodukowane przez producenta posiadającego akredytację na normę ISO 17034 |  |  |  |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |  |
| 36 miesięcy na system chromatograficzny z możliwością przedłużenia do 84 miesięcy pod warunkiem wykonywania serwisu i konserwacji przeprowadzanych w regularnych odstępach czasu. 5 lat wsparcia dla oprogramowania – zapewnienie 100% - zgodności wersja do wersji oprogramowania komputerowego (np.: Windows), bezpłatne aktualizacje oprogramowania. 10 lat gwarancji dostępności części zamiennych – od momentu wycofania produktu z rynku. Serwis – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie polski. Autoryzowany serwis producenta. - Wykonawca udziela na każde urządzenie będące przedmiotem zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. - Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca Zamówienia (dotyczy także robocizny usługi serwisowej zgodnej z zaleceniami producenta oraz wykorzystanych części zamiennych). Gwarancja obejmuje bezpłatne koszty dojazdu pracowników serwisu w celu zdiagnozowania przyczyn usterki/awarii i dokonania naprawy. - W okresie gwarancji wykonawca zapewni minimum 3 letni nieodpłatny plan serwisowy w terminie ustalonym z użytkownikiem obejmujący co najmniej: coroczną kwalifikację zakupionego wyposażenia, coroczny przegląd z wymianą niezbędnych części eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami producenta. - Wykonawca dysponuje autoryzowanym serwisem na terenie Polski. - Naprawy gwarancyjne są świadczone w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym związane będzie ponosił wykonawca (Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów w związku z naprawami wadliwego zestawu w tym kosztów transportu). - Zamawiający wymaga, aby pracownicy zajmujący się serwisem urządzenia, biegle porozumiewali się w języku polskim oraz posiadali co najmniej dwuletnie doświadczenie w serwisowaniu na terenie Polski. - Serwis powinien odpowiedzieć na zgłoszenie awarii w ciągu 2 dni roboczych. - Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy. Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej. - Jeżeli w okresie gwarancyjnym będą max. trzy naprawy tego samego elementu/podzespołu zestawu, wtedy wykonawca wymieni element/podzespół na nowy (Wykonawca wymieni cały chromatograf jonowy/dozownik na nowy w przypadku braku możliwości wymiany elementu/podzespołu). Wymieniony element/podzespół ma być o parametrach nie gorszych niż poprzedni. Okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego elementu/podzespołu. |  |  |  |  |
| Instalacja, szkolenie, pozostałe warunki |  |  |  |  |
| SZKOLENIE WSTĘPNE: - Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w przeciągu 2 dni od czasu zainstalowania urządzenia i będzie wynosić minimum 3 dni (wymiar nie mniej niż 18 godzin) - Szkolenie obejmie grupę do 6 osób. - Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem. SZKOLENIE APLIKACYJNE: - Czas trwania szkolenia wyniesie minimum 4 dni. (wymiar nie mniej niż 25 godzin). - Szkolenie obejmie grupę do 6 osób, odbędzie się w ustalonym terminie oraz w godzinach pracy (650 do 1450 ). Zamawiającego i będzie można je wykorzystać w ciągu 3 lat od daty instalacji urządzenia. Szkolenie będzie zrealizowane w co najmniej 2 częściach. -Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem. Szkolenie wstępne powinno zawierać zaznajomienie z zestawem oraz jego oprogramowaniem, w tym zastosowanie zestawu i programu sterującego, podstawowe zasady bezpieczeństwa, obsługi i użytkowania zestawu. Przygotowanie do pracy w tym konfiguracji niezbędnych parametrów, podstawowych czynności konserwacyjnych zestawu, (które mogą być wykonywane przez użytkownika), kalibrację urządzenia, konfigurację parametrów pracy, odczytywanie komunikatów alarmowych urządzenia oraz wdrożenie metody przygotowania próbek wody i wody do spożycia przez ludzi oraz ścieków. Szkolenie aplikacyjne personelu powinno zawierać doskonalenie metody przygotowania próbek i badania: - próbek wody i wody do spożycia przez ludzi i oznaczania: azotanów, azotynów, bromków, bromianów, siarczanów i chlorków. - próbek ścieków i oznaczania: azotanów, azotynów, siarczanów i chlorków - tworzenie metod aplikacyjnych w ustalonych terminach przez Zamawiającego (minimalny zakres szkolenia wstępnego obejmuje obsługę bieżącą urządzenia i programu sterującego w tym programowanie urządzenia poprzez tworzenie i optymalizację metody oraz interpretację uzyskanych wyników). Ponadto przekazanie wiedzy dotyczącej rozpoznawania awarii i omówienie sposobów rozwiązywania napotkanych problemów oraz inne zagadnienia zalecane przez producenta. Schemat szkolenia z podziałem na poszczególne dni będzie omawiany w oparciu o bieżące potrzeby Zamawiającego oraz dyspozycyjność upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone imiennym certyfikatem ukończenia szkolenia. |  |  |  |  |
| Instalacja oraz uruchomienie urządzenia |  |  |  |  |
| Instalacja oraz uruchomienie urządzenia w cenie. System chromatografii jonowej musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem chromatografii jonowej 881 Compact IC pro oraz 858 Professional Sample Processor prod. Metrohm. możliwość wymiany wybranych części eksploatacyjnych (kolumny, wężyki, filtry, supresory, tłoki, zawory i uszczelki pompy wysokiego ciśnienia) między systemami IC. Dokumenty producenta, potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań minimalnych. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Wraz z urządzeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następującą dokumentację: -pełną dokumentację techniczną urządzenia wraz tłumaczeniem na język polski w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej, w tym instrukcję działania, obsługi, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urządzenia i schematy działania -wykonawca dostarczy aplikacje z zastosowaniem oferowanego urządzenia do badania: azotanów, azotynów, bromków, bromianów, siarczanów i chlorków w wodzie i wodzie do spożycia przez ludzi oraz azotanów, azotynów, siarczanów i chlorków w ściekach. -kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej; -certyfikat bezpieczeństwa CE na oferowane urządzenie |  |  |  |  |
| Dostawa i uruchomienie |  |  |  |  |

- Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć przedmiot zamówienia do 15.12.2026 do siedziby zamawiającego ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz, odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami prawnymi. - Dostawa urządzeń obejmuje również wniesienie, montaż, instalację i uruchomienie w miejscu ich posadowienia – Pracownia IC piętro I (winda) oraz uruchomienie, skonfigurowanie, przetestowanie i demonstrację pełnej sprawności i gotowości do pracy dostarczonych urządzeń. - Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę Zamówienia w siedzibie Zamawiającego muszą odpowiadać przepisom polskim i międzynarodowym w zakresie BHP i ochrony środowiska.

Załącznik nr 8 – Klauzula Informacyjna

Nr sprawy: ZR-044/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Chromatograf jonowy”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), poniżej Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

- Administratorem danych osobowych osób, których dane zostają przekazane Zamawiającemu przez wykonawców w związku z ubieganiem się przez wykonawców o udzielenie zamówienia są: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz.

- Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl lub pod nr telefonu 693-168-329.

- Dane osobowe przekazane Zamawiającemu są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz właściwego rozliczenia sposobu wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia.

- Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:

- dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

- dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego tj. w celu poprawnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak również w celu prawidłowego wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy wykonawca jest osobą fizyczną lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

- Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Zamawiającego (np. usługi IT, doradztwo prawne). Odbiorcami danych mogą być również osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania (w szczególności w zakresie i na zasadach określonych w obowiązującym u Zamawiającego regulaminie udzielania zamówień) oraz podmioty kontrolujące wydatkowanie uzyskanych przez Zamawiającego środków finansowych.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a po tym czasie w ramach obowiązków prawnych Zamawiającego lub dla realizacji jego uzasadnionego interesu np. z uwagi na obowiązujące terminy kontroli przeprowadzanej w zakresie właściwego wydatkowania przez Zamawiającego środków pozyskanych na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu.

- Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO). W razie uznania, że doszło do naruszenia ochrony danych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, których nie uzyskał bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. dane osoby skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy, pełnomocnika, członka organu), w zależności od potrzeb: imiona i nazwiska, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę jego wydania oraz datę ważności dokumentu, podmiot wydający dokument; numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, stanowisko, uprawnienia.

- Zamawiający uzyskał dane osobowe bezpośrednio od wykonawcy lub z publicznie dostępnych rejestrów.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazuje, o sposobie przetwarzania ich danych przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 1-10 powyżej.